黄曲霉毒素M1量子点定量检测卡

Card-08

【产品简介】

本产品为黄曲霉毒素M1量子点定量检测卡，定量检测乳制品等样品中黄曲霉毒素M1的残留。7分钟定量，常温保存， 最低检测限为0.5μg/kg（ppb），检测范围0.5-50μg/kg（ppb）。

【产品组成】

品名 试纸条 样品稀释液 说明书 ID 卡

规格 50T/盒 40mL/瓶 1 份 每盒 1 个

【溶液配制】

1×黄曲霉毒素M1样品稀释液：用去离子水将黄曲霉毒素M1样品稀释液按1：1体积进行稀释，待用。

【检测前准备】

1. 将待用黄曲霉毒素M1量子点定量检测卡、样品稀释液恢复至室温；

2. 将检测卡恒温孵育器开机，待温度升至 37℃后即可使用；

3. 将量子点免疫分析仪开机，预热 10min，插入本批次产品对应的 ID 卡（每盒产品只需插一次即可）。

【样品处理】

①称乳制品5.0 g ± 0.05 g至离心管中，加入20 mL 80%甲醇（甲醇：水=4:1）， 高速震荡提取1 min或者200rpm摇床震荡提取5min。

③ 4000 r / min离心5 min；

④ 小心移取上清液100 μL 加到400μL 1 ×黄曲霉毒素M1样品稀释液中， 混匀用于检测。

【样品检测】

1. 从包装袋中取出黄曲霉毒素M1量子点定量检测卡，水平置于检测卡恒温孵育器上，打开包装后请立即使用；

2. 用移液枪吸取稀释后的待测液 100μL 加到检测卡上的加样孔中，开始计时孵育 7min（盖上孵育器盖）；

3. 孵育结束后，于2分钟内读取结果，将检测卡插入量子点免疫分析仪，按读数键或触摸屏幕读数即可

【结果输出】

将检测卡插入量子点免疫分析仪，选择黄曲霉毒素M1项目，读取结果，被测样本的含量值显示在分析仪的窗口中，直接打印。

【注意事项】

1. 检测卡请在保质期内一次性使用，不同批次的检测卡、ID 卡和稀释液不能混用；

2. 检测卡铝箔包装袋打开后请立即使用，以免检测卡受潮影响检测结果；

3. 自来水、蒸馏水和去离子水不能作为阴性对照；

4. 不要触摸检测卡中央的白色膜面，以免受污染后影响检测结果的准确性；

5. 检测卡加样跑条 7min 后，请于 2min 内进行读数，以免时间过长导致结果有偏差。

6、检测时注意检测温度为37℃，其他温度会影响结果。

7、滴管不可混用，以免交叉污染；

8、试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

9、测不同样本时需校准再使用。

【储存及有效期】

原包装应储存于4～25℃，阴凉避光干燥处，切勿冷冻，有效期为12个月。